超声体模技术指标

1.轴侧向分辨力靶群：  其横向分支分别距声窗30，50，70，120和160mm，

2.盲区靶群：         相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为10，9，8，7，6，5，4，3mm。

3.纵向靶群：          共含靶线25条，相邻两线中心距离均为10mm。

4.横向靶群：          共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20mm。

5.模拟病灶

（1）仿肿瘤，位于深度70--80mm之间，呈圆柱形，直径10mm，柱轴与靶线平行。

（2）仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径10mm，位于深度70--80mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4~6mm。

(3)仿囊结构，呈圆柱形，直径６mm，柱轴与靶线平行，位于深度40~60mm之间。