实验室标准传声器主要技术指标：

- 符合的标准：JJG188-2017声级计检定规程标准计量器具的使用要求以及IEC 61094-1 LS2P

- 直径：  1/2 英寸

- 开路灵敏度：  12.5 mV/Pa

- 极化电压：  200 V

- 压力场频响：  （10~ 20000） Hz, ± 1.5dB, 相对于250Hz

- 下限频率(-3dB)：1 ~ 3Hz

- 绝缘电阻(85%相对湿度时)：>  1015 Ω

- 电容量：  17.5 pF

- 本底噪声：  18 dB A

- 动态范围(< 3%失真)：160dB SPL

- 等效空气容积：9.3 mm3

- 压力系数(250Hz)：-0.007 dB/kPa

- 温度系数(250Hz)：-0.002 dB/ºC  (-10 ~ +50°C 范围内)

- 湿度系数(250Hz)：0.0008 dB/100% RH

- 长期稳定性：> 400年/dB

- 前腔氢气泄露率：Δf0 < 0.3% /分钟，在3cm3耦合腔中

- 尺寸：

直径 (前部): 13.2 mm

直径 (后部): 12.7 mm

高度： 12mm

前腔直径： 9.3mm

前腔深度： 0.5 mm