技术规格书

- 招标货物的名称和数量

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩测试系统 | 1套 |
| 2 | 交流充电桩测试系统 | 1套 |
| 3 | 直流标准电阻 | 1套 |
| 4 | 多功能校验仪 | 1套 |
| 5 | 电能表单相现场校验仪 | 1套 |

2.招标货物的依据标准：

GB/T 18487.1-2015   电动汽车传导充电系统   第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2015   电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015   电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015   电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015     电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 29317          电动汽车充换电设施术语

GB/T 29318-2012     电动汽车非车载充电机电能计量

GB/T 34658-2017     电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

GB/T 34657.1-2017   电动汽车传导充电互操作性测试规范  第1部分：供电设备

NB/T 33008.2-2018   电动汽车充电设备检验试验规范  第2部分：交流充电桩

NB/T 33008.1-2018   电动汽车充电设备检验试验规范  第1部分：非车载充电机

IEC61851-23         电动汽车传导充电系统  第23部分：直流充电机（第二版，委员会草案CD）

# 招标物的技术规格要求

## 1.1 直流充电桩测试系统

功能特点

1、配置2个250A标准直流充电枪车端插座，插座定义满足GB/T 20234.3-2015标准规定的要求；

2、全部采用标准模块化设计，配置高可靠性防护装置，极大方便现场技术人员携带到外场试验；

3、对充电桩进行协议一致性测试和互操作性测试（全自动测试并自动出测试报告）；

* 4、配有10寸触摸屏操作，配有服务终端设备，配置直流充电接口模拟器装置、内置电池电压模拟器（范围DC 0-1100V连续可调）、模拟电动汽车充电回路，BMS通讯模拟，模拟BMS与充电机的通信，辨识握手、参数配置、充电阶段、充电结束各阶段报文（报文可实时中文翻译并保存），内置10通道高速高精度数据采集设备（精度0.01% 采样率500K），可以用于采集充电桩输出电压、充电电流、车辆电池电压、K1/K2、CC1、辅助电源、电子锁等参数，并和CAN报文统一时基，实现插枪即可测试；内部带有一个精度0.1%，1-300A的高精度霍尔互感器，测量点外引，带有电压型和电流型两种测试接口；

5、可实现车辆直流充电接口电路故障模拟，具备DC+、DC-、PE、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-等回路连接线的通断功能和参数采集接口；

6、配置有4mm标准安全接口，可实现各路信号的采集及开关两侧信号的采集功能；

* 7、配置带有R4连接确认电阻模拟功能，电阻调节范围400Ω-5000Ω，调节步进1Ω，阻值可根据需要手动设置调节或通过集成软件自动调节（简称：手动/程控）；

8、配置有检测点2处上拉电压U2仿真模拟功能，可模拟检测点2的上拉电压U2电压值；

9、配置有CAN通讯报文采集模块，可以实现CAN总线报文采集记录，并和电压电流等参数采集同步时间，实现报文和数据波形的同步采集（CAN报文可实时中文实时翻译和实时保存）；

10、配置有CAN通讯模拟模块，可以模拟车辆BMS,编辑各种工况测试充电桩的各种相应状态，实现协议一致性和互操作测测试（CAN报文可实时中文翻译和实时保存）；

11、配置有LAN、RS232等通讯接口，可以满足多种工况通讯要求；

* 12、直流测试系统平台为Linux操作系统，支持远程在线服务，支持平板电脑/手机远程操作及所有终端测试控制，可自动也可手动完成协议一致性测试和互操测试，并生成带有分析功能的协议一致性试验报告和带有录波波形的互操解析报告，软件支持二次开发，现场测试人员可随机自编测试项目导入到测试软件进行测试，必须提供软件源代码，产品尺寸应≦L561*W455*H265mm；

13、可以对报文进行实时保存和中文翻译（导出EXECL格式），如果出现错误并标识错误报文信息，可以大大降低现场工程师排查故障，对快速找到错误报文提供更方便/快捷的解决方案；

* 14、设备自动互操测试，不可以外接任何仪器设备或采用I/O卡控制方式，比如：示波器和录波仪等，可实现远程无线终端和远程无线操作，标配RS232、USB、LAN等通信接口；并应完全满足自动测试以下项目明细：

14.1 协议一致性测试项目（自动出测试报告，弹窗提示等）

| 序号 | 测试项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP1001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 2 | DP1002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 3 | DP1003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 4 | DN1001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 5 | DN1002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 6 | DN1003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 7 | DN1004 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.1的规定 |
| 8 | DP2001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 9 | DP2002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 10 | DP2003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 11 | DN2001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 12 | DN2002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 13 | DN2003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 14 | DN2004 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 15 | DN2005 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 16 | DN2006 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 17 | DN2007 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 18 | DN2008 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 19 | DN2009 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 20 | DN2010 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.2的规定 |
| 21 | DP3001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 22 | DP3002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 23 | DP3003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 24 | DP3004 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 25 | DP3005 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 26 | DP3006 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 27 | DP3007 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 28 | DN3001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 29 | DN3002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 30 | DN3003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 31 | DN3004 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 32 | DN3005 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 33 | DN3006 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 34 | DN3007 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 35 | DN3008 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 36 | DN3009 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 37 | DN3010 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.3的规定 |
| 38 | DP4001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |
| 39 | DP4002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |
| 40 | DN4001 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |
| 41 | DN4002 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |
| 42 | DN4003 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |
| 43 | DN4004 | 符合GB/T 34658-2017中7.5.4的规定 |

14.2 互操作性测试项目（自动出测试报告，弹窗提示等）

| 序号 | 测试项目 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D0.0001 | 充电连接方式和检查 |
| 2 | D0.1001 | 连接确认测试 |
| 3 | D0.2001 | 自检阶段测试 |
| 4 | D0.3001 | 充电准备就绪测试 |
| 5 | D0.4001 | 充电阶段测试 |
| 6 | D0.5001 | 正常充电结束测试 |
| 7 | D0.2501 | 绝缘故障测试 |
| 8 | D0.3101 | 冲击电流测试 |
| 9 | D0.4101 | 输出电压控制误差测试 |
| 10 | D0.4102 | 输出电流控制误差测试 |
| 11 | D0.4103 | 输出电流调整时间测试 |
| 12 | D0.4502 | 开关S断开测试 |
| 13 | D0.4503 | 车辆接口断开测试 |
| 14 | D0.4504 | 输出电压超过车辆允许值测试 |
| 15 | D0.4505 | 保护接地导体连续性丢失测试 |
| 16 | D0.4506 | 其他充电故障测试 |
| 17 | D0.5101 | 输出电流停止速率测试 |
| 18 | D0.6002 | 控制导引电压限值测试 |

## 1.2 交流充电桩测试系统

功能特点：

1、配置2个63A标准交流充电枪车端插座，插座定义满足GB/T 20234.2-2015标准规定的要求；

2、全部采用标准模块化设计，配置高可靠性防护装置，极大方便现场技术人员携带到外场试验；

3、设备完全满足GB/T 34657.1-2017《电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备》标准要求，包括连接确认测试、充电准备就绪测试、启动及充电阶段测试、正常充电结束测试、充电连接控制时序测试、CC断线测试等交流充电桩互操作测试内容，并自动生成测试报告；

4、设备具有车辆接口电路模拟装置（模块化设计）、内置高速高精度波形采集装置等，实现插枪即可测试，避免多设备连线复杂的状况；

5、设备带有L1、L2、L3、N、PE、CP、CC各校准接口以及CP接地短路开关,可实现车辆交流充电接口电路故障模拟功能；

6、L1、L2、L3、N、PE、CP、CC等4mm标准安全接口，可实现各路参数当前状态的信号采集功能；

* 7、设备内置波形采集装置，四通道采集装置（装置要求必须进口品牌），采样率1GS/s，配置256MS缓存设计，保证长时间连续执行数据采集时零数据丢失，配合测试平台软件完成自动互操试验并自动出报告，设备自动互操测试，不可以外接任何仪器设备或采用I/O卡控制方式，比如：示波器和录波仪等；

* 8、配有10寸触摸屏操作，配有服务终端设备，产品尺寸应≦L561*W455*H265mm，设备具有模拟电动汽车交流充电控制导引电路，具有R2、R3等效电阻仿真功能，其中R2电阻调节范围100Ω~2999Ω，电阻连续可调，调节步进1Ω，电阻精度0.02%，R3电阻调节范围1000Ω~5000Ω，电阻连续可调，调节步进1Ω，电阻精度0.02%Fs；

9、设备具备S2开关和不具备S2开关两种车辆状态模拟功能；

10、设备具有互操作性检测项目测试功能，测试完成后自动生成测试报告；

* 11、交流测试系统平台为Linux操作系统，支持远程在线服务，支持平板电脑或手机远程操作测试控制，软件带有测试项目选择界面，可实现单个项目自动测试，也可全项目连续自动测试，测试完成后自动保存测试数据并生成带有录波波形的测试分析报告，软件支持二次开发，现场测试人员可随机自编测试项目导入到测试软件进行测试，必须提供软件源代码，并应完全满足自动测试以下项目明细：

11.1 ：（可自动出测试报告，弹窗提示等）

| 序号 | 测试项目 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1.1001或I1.1001 | 连接确认测试 |
| 2 | A1.3001或I1.3001 | 充电准备就绪测试 |
| 3 | A1.4001或I1.4001 | 启动和充电阶段测试 |
| 4 | A1.5001或I1.5001 | 正常充电结束测试 |
| 5 | A1.6001或I1.6001 | 充电连接控制时序测试 |
| 6 | A1.3501或I1.3501 | CC中断测试 |
| 7 | A1.3502或I1.3502 | CP中断测试 |
| 8 | A1.3503或I1.3503 | CP接地测试 |
| 9 | A1.4501或I1.4501 | 保护接地导体连续性丢失测试 |
| 10 | A1.4502或I1.4502 | 输出过流测试 |
| 11 | A1.4503或I1.4503 | 断开开关S2测试 |
| 12 | A1.6002或I1.6002 | CP回路电压限值测试 |

## 1.3 直流标准电阻

电阻标称值：10-3～105Ω

准确度： 0.01%

标称功率：0.5W

年变化率：100PPM

(0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω、100000Ω共九只)

## 1.4 多功能校验仪

功能特点：

- 5 1/2位LED数字显示输出量，按实际值和百分比两种方式同时显示。

- 采用键盘控制输出量的增减。键盘控制量分为100%/N、 10%/N、1%/N、0.1%/N（N为4、5、6、10、15）。

- 外控调节器可以离机控制输出量的增减，调节器上有键盘和电位器两种配置，任意转换。

- 交、直流电压输出范围为0～1050V。

- 交、直流电流输出范围为0～60A。

- 供选择的交流频率为四种：50Hz、60Hz（59.7Hz）、400Hz、1kHz （用晶振保证频率稳定性）。

- 输出超载能自动保护，手动复位。

- 交流50Hz输出还可选择市电同步，以减小被检表的拍频影响。

- 钳形表测量：配用本厂标准线圈，可测量0～1000A电流，误差±0.3%。

工作原理框图：

技术性能：

- 稳定性：  AC < 满量程的0.02% / 5分钟

- DC < 满量程的0.01% / 5分钟

- 交流失真度：	< 0.5%

- 直流纹波系数：< 0.1%（额定输出时）

- 输出频率准确度：50Hz、60Hz（59.7Hz）、400Hz、1kHz < 0.1%（或市电同步）

- 输出电压、电流以及中值电阻的范围及准确度（23℃±5℃ ，输出值大于10%量程）

- 电源功耗： 交流电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz；

- 工作环境： 工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度<80%

- 工作时间： 连续

- 外形尺寸：180×480×480mm3

- 重量：约 24kg

## 1.5 电能表单相现场校验仪

功能特点：

- 采用高速 DSP 和高精度 A/D 转换芯片确保仪器的精度指标和可靠性。

- 采用 3.5 寸 320×240 分辨率彩色液晶显示器，LED 高亮背光，可在一屏内完成被检表参数的设置，显示电测参数和被检表误差。显示直观清晰。

- 配有精密钳形电流互感器（以下简称钳表），可在不拆表，不停电的情况下，现场检测电能表的误差。

- 智能化，可实时测出电压、电流、功率、功率因数和相位等参数。

- 具有波形和谐波测量功能。

- 具有电能表红外和 RS485 通讯测试接口，可进行电能表通讯测试和数据抄读。

- 工作电源由可充电的锂电池提供，无须外接辅助电源。无线路损耗，可连续工作 5 小时以上。

- 仪器内置时钟芯片，可准确记录测试时间，以备查询。

- 内置超大容量存储器，可存储 1000 组测试数据

- 配套的电能表管理系统软件，可实现工作任务的下装，及现场测试数据的上装，与营销系统无缝连接。

- 手持式仪表、体积小，重量轻。设有电能脉冲输出，方便用户送检

技术指标：

- 准确度等级：0.2 级；

- 电压测量（真有效值）：

测量范围：相电压 50V～300V；

测量准确度：0.2%；

- 电流测量（真有效值）：

电流量程：100A 钳表输入；

测量准确度：0.2%；

- 功率测量：

有功功率(P) 准确度：0.2%；

- 电能测量：

有功电能准确度：0.2%；

- 功率因数测量：

测量范围：-1.00 ～+1.00；

测量准确度：0.1；

- 频率测量：

测量范围：45.00Hz～65.00Hz；

测量准确度：0.01Hz；

- 相位测量：

测量范围：0.00°～359.9°；

测量准确度：0.5°；

- 误差计算：

被检表常数范围：1～99999 imp/kWh；

显示范围：0.0000%～±99.99%；

校表圈数：1～99；

采样方式：光电采样器、电子脉冲线和手动；

  - 电能常数：

| 电流 电压 | 10A | 100A |
| --- | --- | --- |
| 110V | 5760 imp/kWh | 720 imp/kWh |
| 220V | 2880 imp/kWh | 360 imp/kWh |