一、钢筋仪校准装置

300mm长圆形钢筋：φ12mm（1根）、φ18mm（3根）、φ22mm（1根），MPE：±0.15mm；Ф130mm标准块：厚度10±0.1（1块）；20±0.1（2块）；50±0.1（1块）；100±0.15mm（1块）

楼板仪校准装置

测试范围：40mm～800mm，测试间距：100mm，MPE：±0.2mm

（满足JJF 1224-2009 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范）

二、裂缝测深仪校准装置

精品混凝土深度标准块：20mm、30mm、50mm、70mm、100mm深度（各一块），U=1mm，k=2；

（满足JJF 1334-2012 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范）

三、裂缝测宽仪校准装置

玻璃宽度标准板：刻线宽度尺寸0.02mm～6.00mm，MPE：±0.005mm

（满足JJF 1334-2012 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范）

四、客观式验光仪检定装置一套，技术指标如下：

技术参数：

1、柱镜度的扩展不确定度为：U=0.08 m-1 (k＝3)。

柱镜度量值的年变化量不超过±0.06 m-1。

2、轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°。

3、55mm，65mm，75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。