附件

- 一、氙灯老化试验箱

（一）需满足的标准要求：

GB/T 1865、GB/T 16422.2、GB/T 2727、GB/T 8427、ISO 105-B02、GB/T 8430、ISO 105-B04、GB/T 14576、GB/T 15102-2006、GB/T 15104-2006、ISO 11341、ISO 4892-2、ASTM G155、ASTM D4355、ASTM D4459、ASTM D4434等。

（二）主要技术指标：

2.1温度范围：工作室箱体温度35℃～65℃, 黑板温度45℃～110℃,黑标准温度50℃～120℃。

2.2 相对湿度范围：20%～95%。

2.3 平板式风冷氙灯机，装有1800W氙灯灯管，配备日光过滤片与窗玻璃过滤片。

2.4 光辐照度：340nm、420nm两个波长自动控制；辐照强度闭环连续监控并自动调节。

2.5 光辐照度可设定范围：340nm辐照度可设定范围：（0.25-1.10）W/m2；420nm

辐照度可设定范围：（0.45-2.20）W/m2，光辐照度偏差：±0.01W/m2。

2.6 光辐照度显示精度：±0.01W/m2。

2.7 光辐照度校准功能：采用校准仪校准，可在任意点辐照度进行校准，采用自动校准输入，避免人工输入产生误差。校准仪的校准数据符合A2LA认证的ISO 17025标准要求。

2.8 光照/黑暗/喷淋自动循环：自动程序控制，实时显示运行状态以及参数；当辐照度、温度、相对湿度等关键参数偏离设定值时，能自动停止并报警提示。

2.9 灯管使用寿命：不小于3000h。

2.10 容纳标准板数量：样品区域面积不小于3200平方厘米；样品架尺寸不小于45cm×70cm，可摆放不少于55块样板(样板尺寸以51mm×102mm计)。

2.11 喷淋耗水量约0.16L/min。

2.12内置以太网数据输送连接，自诊断报警和维护提醒。运行完全自动化，能够全天24小时，每周7天连续运行。

2.13 仪器采用触摸屏设计，可用进行编程，有中文操作界面。

- 二、小型氙灯老化机

（一）需满足的标准要求：

GB/T 1865、GB/T 16422.2、GB/T 2727、GB/T 8427、ISO 105-B02、GB/T 8430、ISO 105-B04、GB/T 14576、GB/T 15102-2006、GB/T 15104-2006、ISO 11341、ISO 4892-2、ASTM G155、ASTM D4355、ASTM D4459、ASTM D4434等。

（二）主要技术指标：

2.1温度范围：工作室箱体温度35℃～55℃, 黑板温度45℃～90℃,黑标准温度50℃～100℃。

2.2 平板式风冷氙灯机，装有一支1800W氙灯灯管，可配备各种型号的日光过滤片或窗玻璃过滤片或紫外延展滤片。

2.3 光辐照度：340nm、420nm两个波长自动控制；辐照强度闭环连续监控并自动调节。

2.4 光辐照度可设定范围：340nm辐照度可设定范围：（0.25-1.10）W/m2；420nm

辐照度可设定范围：（0.45-2.20）W/m2，光辐照度偏差：±0.01W/m2。

2.5 光辐照度显示精度：±0.01W/m2；

2.6 光辐照度校准功能：采用校准仪校准，可在任意点辐照度进行校准，采用自动校准输入，避免人工输入产生误差。校准仪具有可溯源至美国国家标准和技术研究所（NIST）的校准证书。校准数据符合A2LA认证的ISO 17025标准要求。

2.7 光照/黑暗自动循环：自动程序控制，实时显示运行状态以及参数；当辐照度、温度等关键参数偏离设定值时，能自动停止并报警提示。

2.8 灯管使用寿命：不小于3000h。

2.9 容纳标准板数量：样品区域面积不小于1100平方厘米；样品架尺寸不小于25cm×45cm，可摆放不少于17块样板(样板尺寸以51mm×102mm计)。

2.10内置以太网数据输送连接，自诊断报警和维护提醒。运行完全自动化，能够全天24小时，每周7天连续运行。

2.11 仪器采用触摸屏设计，可用进行编程，有中文操作界面。